## Slide 1
Lieferausfall Na-EDTA 1,107 %!
Umsetzung der MDR/IVDR in der in der Krankenhausapotheke

## Slide 2: Interessenskonflikte
keine

## Slide 3: Lieferausfall Di-Na-EDTA 1,107 %
Quelle: https://volksversand.de/artikel/di-natrium-edta-loesung-1-107-pzn-02046035-2503654 22.01.2023
Seit 04/2022
lt. Firma Änderungszulassung nötig
„Aus zeitlichen sowie wirtschaftlichen Gründen ist dies aber leider nicht machbar.“

## Slide 4: Umfrage
Stellen Sie In-vitro-Diagnostika selbst her?
A: Ja.
B: Nein.
C: Nein, aber andere Medizinprodukte.
D: Ja und andere Medizinprodukte

## Slide 5
Quelle: https://healthcare-in-europe.com/de/news/tsunami-in-sicht-die-mdr-ihre-folgen.html (27.09.2022)

## Slide 6: Definition In-vitro-Diagnostikum
Quelle: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0746 (20.01.2023)

## Slide 7: Unterschiede MDR/ IVDR
Verordnung für Medizinprodukte | Verordnung für In-vitro-Diagnostika
ab 26.05.2021 verpflichtend | ab 26.05.2022 verpflichtend
123 Artikel | 113 Artikel
Risikoklassen I, IIa, IIb und III (nach Zweckbestimmung) | Risikoklassen A, B, C und D (nach Zweckbestimmung)
Klinische Bewertung notwendig | Leistungsbewertung notwendig

## Slide 8: Die IVDR und ihre Übergangsfristen
Quelle: https://www.johner-institut.de/blog/johner-institut/uebergangsfristen-der-ivdr/ (23.01.2023)
Außerdem noch Änderungen
in den Fristen für die
„Eigenherstellungen“!

## Slide 9: Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 06.01.2023 - MDR
Quelle: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_23 (20.01.2023)

## Slide 10: 10.01.2023

## Slide 11: Artikel 5 (5) IVDR – Eigenherstellung mit einem (zwei) großen ABER
1. ABER!
Quelle: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0746 (20.01.2023)
26.05.2024

## Slide 12
2. ABER!
Begründung am besten durch leitenden Oberarzt, Chefarzt etc.:
Quelle: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0746 (20.01.2023)
26.05.2028

## Slide 13
also quasi eine Konformitätserklärung „light“
Quelle: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0746 (20.01.2023)
26.05.2024

## Slide 14: Konformitätserklärung „light“

## Slide 15
Quelle: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0746 (20.01.2023)
26.05.2024

## Slide 16
Klassifizierung nach Anhang VIII |  |  | 
Klasse A | Klasse B | Klasse C | Klasse D
Geringes individuelles bzw. geringes öffentliches Risiko liefern kein Ergebnis Instrumente für die Diagnostik (PCR, MS, EILSA) Urin-Becher, Spuck-Röhrchen, EDTA-Blutrührchen Puffer zur Konservierung | moderates individuelles bzw. geringes öffentliches Risiko falsches Ergebnis hat kein lebensbedrohliches Risiko Selbsttests die nicht Klasse C zugeordnet werden: Schwangerschaftstest, Fruchtbarkeitstest, Cholesterol-Test | hohes individuelles bzw. moderates öffentliches Risiko falsches Ergebnis hat ein lebensbedrohliches Risiko für den Patienten Blutgruppenbestimmung, CMV-Test bei Schwangeren, Therapiebegleitende Diagnostika (EGFR, BRAF, KRAS) Gentests Untersuchung zu Infektionserregern Selbsttests | hohes individuelles bzw. hohes öffentliches Risiko Nachweis übertragbarer Erreger, die eine lebensbedrohende Krankheit mit einem hohen Verbreitungsrisiko verursachen: Ebola, SARS(-CoV-2), HIV, Masern, MRSA, MRGN Bestimmung Infektionsgrad einer lebensbedrohenden Krankheit: Tuberkulose Nachweis übertragbarer Erreger für die Eignung von Blut, Zellen, Gewebe oder Organe
Quelle: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0746 (20.01.2023)

## Slide 17
Was gibt es noch zu beachten?
keine Herstellung im industriellen Maßstab, aber keine „100er Regel“
gilt ausdrücklich nicht für Einrichtungen in denen Patienten nicht unmittelbar behandelt werden (Fitnessstudios, Heilbäder, Wellnesszentren, etc.)
Quelle: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0746 (20.01.2023)

## Slide 18: Anhang I – allgemeine Anforderungen
Ziel: weitgehende Verringerung der Risiken ohne negative Auswirkungen auf das Nutzen-Risiko-Verhältnis
Risikomanagement- Plan
  kontinuierlich für den gesamten Lebenszyklus
  Risiken bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und bei Fehlgebrauch bestimmen, einschätzen und bewerten
  Verringerung der durch Anwendungsfehler bedingte Risiken: ergonomische Merkmale, Anwendungsumgebung, vorgesehene Anwender (Patient vs. Fachpersonal)
  während der gesamten Lebensdauer bleiben Leistungsmerkmale erhalten

## Slide 19: Anhang I – Anforderungen an Leistung, Auslegung und Herstellung
während der gesamten Lebensdauer bleiben Leistungsmerkmale erhalten
  Chemisch, physikalische und biologische Eigenschaften (Lichtschutz, Lagerungstemperatur)
  Infektionsrisiko für Anwender und dritte wenn möglich ausgeschlossen
  Produkte mit Hinweis „steril“ sollen mit geeigneten, validierten Verfahren und unter kontrollierten Bedingungen hergestellt werden
  bei nicht sterilen Produkten soll das Risiko einer mikrobiellen Kontamination so gering wie möglich gehalten werden

## Slide 20: Anhang I – Kennzeichnung und Gebrauchsanweisung
  Name des Produktes
  Zweckbestimmung
  Name und Anschrift des Herstellers
  Hinweis, dass es sich um ein In-vitro-Diagnostikum handelt
  Haltbarkeitsdatum, ggf. Herstellungsdatum
  Menge des Inhalts
  Lagerungs und/oder Handhabungsbedingungen
  Angabe steril/nicht steril und ggf. Sterilisationsmethode
  ggf. Warnhinweise oder besondere Anwendungshinweise
  Gebrauchsanweisung (je nach Zielgruppe)
  Hinweis wenn nur zum einmaligen Gebrauch vorgesehen
  (Seriennummer, UDI-Träger)

## Slide 21: Anhang I – Kennzeichnung und Gebrauchsanweisung
Symbole nach EN 980 und EN ISO 15223-1:2021
Bildquelle: www. fda.gov 22.01.2023

## Slide 22: Etikettierung

## Slide 23: Herstellung
unter LAF-Box „A in B“
pH-Wert der Lösung 4,2-4,7, ggf. Einstellung mit HCl 25 %
hergestellte Lösung über 0,2 µm Filter abfüllen
Endautoklavierung
Analytik
Prüfung auf Sterilität
Prüfung auf sichtbare Partikel
Prüfung auf Identität
pH- Wert

## Slide 24: Zusammenfassung
Eine Eigenherstellung von Medizinprodukten bzw. In-vitro-Diagnostika ist unter folgenden Bedingungen möglich (Artikel 5 (5)):
  nur für das eigene Haus, nicht für Fremdhäuser
  es gibt kein gleichartiges Produkt auf dem Markt (schriftliche Begründung)
  Herstellung und Verwendung im Rahmen eines QM-Systems
  es müssen alle Sicherheits- und Leistungsanforderungen in Anlage I erfüllt werden (öffentliche Erklärung)
  kontinuierliche Leistungsbewertung und Risikomanagement
Was braucht es nicht?
  Konformitätsverfahren,
  CE-Kennzeichen, UDI

## Slide 25: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!